# 附件 1：设备的详细规格参数参考要求

| 设备名称 | 参考技术参数要求 |
| --- | --- |
| 全自动生化免疫流水线 | 1.系统整体要求： 1.1所投设备须包括自动进出样单元，包含倾倒进样，自动离心单元、自动去盖单元、加盖去盖单元（封膜去膜单元）、在线后处理单元、条形码阅读器、以及数据信息管理系统、样本分析系统、和轨道等； 1.2设备提供商能够实地勘测医院场地，根据实验室实际工作流程，仪器布局，设施需求来制定自动化实施方案； 1.3在轨全自动生化分析仪、全自动化学发光分析仪以及轨道系统均采用同一品牌，满足统一服务的需求；并可支持连接同一品牌凝血分析仪； 1.2 样本前处理系统1套 1.2.1 离心单元 1.2.1.1 在轨单台离心机速度≥500管/小时； 1.2.1.2单次单台离心机离心管数≥80管； 1.2.1.3离心单元温度控制范围：5-25℃； 1.2.1.4具有智能自动平衡功能，配有平衡管并可实时自动补偿。 1.2.2 样本管理器 1.2.2.1前处理可配置倾倒式进样模块，一次性最大上样量≥1000管，可连续进样； 1.2.2.2倾倒进样单模块容量≥800管； 1.2.2.3倾倒进样单模块处理速度≥1000管/小时； 1.2.2.4 架式进样单模块容量≥550管； 1.2.2.5 单个架式样本进出样速度≥800管/小时，并可在同一位置管理进出样样本，节省时间，方便操作； 1.2.2.6 自动区分标本类型和优先级，无需人工预分类； 1.2.2. 具备血清余量、血清质量拍照识别功能； 1.2.2.8样本管理器具有后分类功能，可同时分类分拣线上线下样本； 1.2.3 去盖单元 1.2.3.1 对识别后的样本自动去盖，能去除多种类型的试管盖（包括混合上样时）； 1.2.3.2单个去盖单元速度≥1000管/小时； 1.1.3.3 开盖方式为螺旋开盖，避免拔开开盖方式造成的样本溅出，造成污染； 1.2.3.4 具备气溶胶过滤或紫外线消毒功能。 1.3轨道传输系统 1.3.1 单条轨道运行速度≥3600管/小时，便于样本及时传送和重新返回仪器分析，避免拥堵的可能； 1.3.2 主体轨道≥4轨道； 1.3.3 样本运输实现全程单样本管理方式，任何环节包括在分析仪里面均无需架式管理干预； 1.3.4 轨道采用RFID对样本进行定位追踪； 1.3.5 轨道因维护保养等原因需停止运行时，在线连接的检测分析仪均可独立工作。 1.4 数据管理系统 1.4.1 具有独立的配套的流水线数据管理系统； 1.4.2 开放数据接口并能与本院LIS和HIS系统连接，提供数据接口文档； 1.4.3 具备对所连接分析仪器的仪器状态与报警有实时监控功能； 1.4.4 软件可在同一界面以图形式轻松查看多台仪器中某个项目质控信息，或同一台仪器里的多个项目信息。 1.5 加盖去盖单元（封膜去膜单元） 1.5.1 加盖处理速度≥800管/h； 1.5.2 二次去盖处理速度≥800管/h； 1.5.3 兼容各种尺寸样本管 (13~16mm x 75~100mm)； 1.5.4 加盖去盖（封膜）模块对存储在线冰箱中需要复测的样本进行自动去盖，无需加热封膜以避免对样本造成影响。 1.6 全自动生化分析系统 1.6.1 生化处理能力：单模块或最小检测单元比色速度≥2000测试/h；ISE测试≥600测试/h；比色总测试速度≥4000测试/h； 1.6.2 生化分析方法：终点法，速率法，固定时间法；支持单/双、三/四试剂测试和双波长； 1.6.3 最小检测单元的最大试剂位≥140个，具备24小时不间断冷藏功能，试剂仓冷藏温度2℃～8℃； 1.6.4 具有试剂在线装载功能，即仪器在运行过程中可随时添加试剂； 1.6.5 单模块仪器可同时支持在线分析项目数：≥72个项目； 1.6.6 样本探针功能：具有动态液面检测、气泡检测、空吸检测及横、纵向保护功能，堵针检测、随量跟踪功能； 1.6.7 最小反应体积：≤80ul； 1.6.8 比色杯：单模块≥400个石英比色杯，可重复使用，支持单个比色杯更换； 1.6.9 光学系统：340～850nm，光栅后分光，≥13个检测波长； 1.6.10 温控系统：固体直热，温度控制在37°C±0.1°C。 1.7 全自动免疫分析系统 1.7.1 免疫处理能力：单模块或最小检测单元测试速度≥300测试/h，总测试速度≥900测试/h； 1.7.2 单套分析仪接口可连接免疫数量≥2台，具有可拓展能力； 1.7.3 样本针：采取钢针加样技术，无需一次性TIP吸样头耗材，降低使用成本； 1.7.4 单机或单模块的试剂位≥35个，且试剂仓须有冷藏功能，冷藏温度2℃～8℃； 1.7.5 反应杯：一次性反应杯，一次性加载≥1200个，散装反应杯进样； 1.7.6 反应液混匀方式：非接触式涡旋混匀或超声混匀； 1.7.7 检测时间：首结果时间≤20分钟； 1.7.8 定标方式：≤3点定标，减少定标液浪费； 1.7.9 原装试剂检测项目：≥65项，包含甲状腺、性腺激素、肿瘤标记物、传染病、肝纤维、心标记、降钙素原、骨代谢等检测。 |
| 全自动生化分析仪 | 1.常规生化单模块测定恒速≥800测试/小时； 2.检测速度：光学检测恒速：≥800测试/小时，生化光学检测+电解质：≥1200测试/小时； 3.分析方法：具有终点法、动力学法、固定时间法； 4. 同时在线分析项目：>90个； 5.试剂位：>160个，具备24小时2-8℃冷藏功能； 6.样本位：>180个，圆盘式进样，智能灵活； 7.反应位：>160个； 8.最小反应体积≤70μL； 9.试剂量：试剂针最大吸样量≤200μL，有效节约试剂； 10.样本量：样本针最大吸样量≤35μL，0.1μL步进； 11.光学系统：光栅后分光，波长范围：340-850nm，16个波长； 12.吸光度线性范围：0-3.5Abs； 13.温控方式：固体直热，控温精度要求达到37℃±0.1℃；无需添加任何耗材，免维护免保养； 14.比色杯温水清洗，重复使用，支持单个比色杯更换； 15.支持全血糖化功能； 16.支持在线装载试剂：仪器可在运行状态下在线更换试剂，节省操作时间； 17.交叉污染率：<0.08%； 18.支持定时休眠与唤醒功能； 19.质控功能：可做三个水平的质控，自动描绘多种质控图；质控测试可选择在样本测试前、中、后，设置灵活。 |
| 全自动凝血分析仪 | 1.检测原理：凝固法、发色底物法、免疫比浊法，其中凝固法检测采用磁珠法，可排除黄疸、乳糜/脂血、溶血（HIL）等临床异常标本带来的干扰； 2.检测项目：可开展≥17个项目，原装且有注册证的凝血试剂涵盖：PT、APTT、FIB、TT、FDP、AT-III、D二聚体、vWF、LA、凝血因子II、V、VII、X、VIII、IX、XI、XII等； 3.样品位置：同时在线≥210个； 4.进样类型：轨道式连续进样+抽屉式存放； 5.仪器能与多种实验室流水线兼容（Beckman Coulter，Bayer Labcell，Roche MPA等），试管架进样出样都不影响进行中的检测； 6.急诊位置：随时插入急诊标本，立即优先处理，不干扰进行中的检测，急诊位大于100个； 7.样品种类：人血及动物血（有科研价值）； 8.试剂位置：同时在线≥70个试剂位，可放置不同规格试剂瓶，且具备位置自动识别功能； 9. HIL监测功能：能自动监测并提示样本是否为溶血（H）、黄疸（I）、脂血（L）样本； 10.同品牌配套D-二聚体检测试剂对于类风湿因子的抗干扰水平可达1000 IU/mL，减少异嗜性抗体等对结果的影响； 11. D-二聚体检测可用于VTE的排除，可提供用于VTE排除诊断的多中心临床验证证明材料，需要符合行标要求：满足多中心、三个月随访、影像学确诊等要求； 12.同品牌凝血酶原时间试剂对普通肝素的抗干扰水平可达1IU/ml，提升检测结果的准确性； 13.样本条码智能管理：采用旋转式条码扫描，样本随意放置，无需人工干预，提高扫描效率，具备样本信息自动识别功能； 14.测量杯：每次可添加≥1000个测量杯，无需分杯，每个测试只用1个测量杯，节约耗材； 15.通道数量：≥7个测量通道（37℃），≥30个育温通道（37℃）； 16.冲洗方式：每根针有独立清洗槽，且为脉冲式自动冲洗，内、外壁同步冲洗； 17.凝固终点的判断具备弱凝固检测技术； 18.清洗液位置：清洗液放置于仪器内部； 19.废液排放方式：废液可以直接连接废水处理系统，也可以废液桶收集； 20.定标系统：具有厂家预定标功能（出厂自带定标曲线），节约试剂和定标品，节省操作时间； 21.吸样方式：样本机内吸样，减少实验室生物危害； 22.可同时设置≥200个检测项目，满足用户不断增长的临床和科研的要求； 23.质控管理：质控启动方式≥5种，能够自动绘制和储存质控结果，随时查阅和打印； 24.全溯源性管理：对任一检测标本结果可进行全面的定标，质控，所用试剂及耗材的溯源； 25.能参加全球室间质评项目，结果具有全球可比性； |
| 全自动血液分析流水线 | 1.基本功能及要求 1.1 由全自动五分类血液细胞分析仪、糖化血红蛋白检测模块等模块通过轨道连接组成； 1.2 包含血细胞分析及计数、白细胞分类、有核红细胞检测、网织红细胞检测、体液细胞检测、C-反应蛋白、淀粉样蛋白（SAA）、糖化血红蛋白等检测项目； 1.3 检测速度要求：全血细胞计数+五分类检测速度≥220个样本/小时； 1.4 流水线上模块可同时开展CRP以及SAA检测并且CRP或SAA检测速度≥200个样本/小时。 2.全自动血液体液细胞分析仪参数要求 2.1 流水线上血液分析仪任一单机一次进样即可实现血常规、CRP、SAA项目检测； 2.2 单机检测速度需满足：CBC＋DIFF＋NRBC≥110样本/小时； 2.3 用血量：末梢全血模式（非预稀释）检测CD+CRP用血量≤40μl； 2.4 检测方法及原理：半导体激光法、鞘流阻抗法、核酸荧光染色法、流式细胞技术； 2.5 具有全自动体液（含胸水、腹水、脑脊液、滑膜液等体液）细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能，并能出具报告参数且体液模式报告检测参数≥7项； 2.6 具有低值白细胞检测功能，如遇白细胞低值时自动增加计数颗粒数量，无需额外消耗试剂； 2.7 血液分析线性范围（静脉血）：白细胞：（0-500）×10⁹/L，红细胞：（0-8.6）×10¹²/L，血小板：（0-5000）×10⁹/L； 2.8 SAA线性范围：5~320mg/L； 3. 糖化血红蛋白分析仪 3.1 仪器检测原理需为高效液相色谱法（HPLC）； 3.2 仪器能有效分离中国常见变异体HbS、Hbc、HbD、HbE，无需额外使用变异体层析柱； 3.3 测试速度≥120个样本/小时； 3.4 线性要求需覆盖3-20%区间； 3.5 检测参数需包含：平均血糖（eAG）； 3.6 检测参数需包含：HbA1。 4.推片染色机 4.1 与血液细胞分析仪为同一制造商，保障各模块检测结果兼容性； 4.2 单台自动推片染色综合速度≥120个样本/小时； 4.3 推片所需最小样本量≤38μl； 4.4 仪器的宽度（即长度和深度中最大尺寸）需≤1.5米，减少实验室占地面积； 4.5 单台仪器对玻片的最大装载量≥140片； 4.6 支持一次吸样多次推片，推片次数≥5次。 |
| 全自动微生物质谱检测系统 | 1.电力要求：AC 110V-240V，50Hz±1Hz 功率<700 瓦； 2.工作温度：10-30℃； 3.相对湿度：不高于70%； 4.体积：长705 mm×宽450 mm×高1280 mm； 5.气态激光器：337nm氮气激光器，在1-60Hz范围内任意连续可调，激光发射次数≥4x10⁸，激光聚焦光斑小，提高空间分辨率； 6.激光斑点在50微米(μm）至150微米(μm）可调，强度可调，适用于不同的MALDI样品制备检测； 7.采用宽域离子聚焦技术，脉冲离子提取技术及其它技术，可在宽质量范围内同时达到高分辨率的要求； 8.采用独特的真空管路系统，离子源无需清洗，方便日常维护； 9.全自动进样系统：FPGA芯片实时控制XY平台，进出靶时间短，平台定位精度高。同时具备进出样触发装置，可通过手动触发该装置完成进出样操作，无需在软件上操作，可长期使用无卡滞风险； 10.检测器：ETP电子倍增器，线性模式，独特设计的信号检测模块，大幅提升仪器灵敏度和分辨率； 11.真空泵：高通量涡轮分子泵，真空抽速大于250L/S，最大进气量≥14hPal/s；真空抽速快，真空度高达10⁻⁷mbar； 12.等待时间：进靶即可采样，无需等待，缩短TAT时间； 13.飞行管：长度1050mm，可有效提高质谱分辨率； 14.过滤器：0.01 μm高精度泵口过滤器，可过滤99.99%病原微生物，生物安全风险控制更有效； 15.仪器设计体积小，功率低，可用于车载检测； 16.可与全自动加样系统、血培养系统适配； 17.软件具备仪器控制、数据采集、数据处理及微生物鉴定分析的全套功能，软件不超过3个； 18.自动化数据采集，图谱实时刷新，可根据样品信号强度和分辨率自动调整激光能量、采集位置和采集次数来自动获得高质量蛋白质量指纹图谱； 19.软件具备数据处理与统计、聚类分析和PCA分析等高级图谱分析功能，提供方便快捷的自建库程序支持用户进行自建库，以便用户对数据库进行扩充和扩大质谱仪使用范围； 20.软件可选择中、英文界面，鉴定结果可选择拉丁文、中文，且可任意切换； 21.仪器检测通量：独特高效的自编码神经网络算法，单次检测96个样品，96个标本检测时间≤18min，可实现批量检测； 22.可以与LIS/HIS系统实现无缝对接，可实现病人样品信息录入、实验数据存储及统计分析、报告审核、打印分发等功能，有效提高信息化程度； 23.基于网络的主从式架构，支持远程多用户操作，具有远程诊断功能； 24.采集软件在采集的同时可实现一键式快速鉴定； 25.M/Z范围：分子量范围可达1-500kDa； 26.分辨率：＞3600FWHM（血管紧张素，Angiotensin）； 27.灵敏度：50 fmol/uL(胰岛素，S/N≥60)； 28.质量准确度：<60ppm（内部校正误差）；<200ppm（外部校正误差）； 29.质量重复性：变异系数＜0.015%； 30.数据库菌株应涵盖临床医学检验、疾控病原菌、环境微生物、食药微生物等相关领域； 31.数据库中应包含超过1000个属病原微生物； 32.数据库中含有微生物种数超过5189种； 33.数据库中总的菌株数量超过17800株的标准谱图，每张标准谱图都是≥20次的平行实验图所得的高度可信的统计结果，每株谱图数≥24张，谱图数据总量＞20万张； 34.独特的海洋菌数据库，包含远海、近海、水产等相关微生物菌株，超过1500种； 35.数据库中包含能引起人间甲乙类传染病或人畜共患病的高致危菌株，有炭疽、霍乱、布鲁氏菌等； 36.数据库中包含丝状真菌超过540个种； 37.数据库包括人型副球菌、高卢弧菌、黄色类诺卡氏菌、透明弓形菌、藤黄赤细菌、食物小短杆菌、人藤黄色杆菌、优雅食烷菌、大腐败螺旋菌、卷须链霉菌、柠檬色短小杆菌、北京芽孢杆菌、鹤羽田戴尔福特菌、土壤水微菌、耐酸乳杆菌、佐氏库特氏菌等特殊细菌； 38.供应商本地菌株保藏数量不低于1万株，1500种； 39.有混合菌的提示功能，分析软件的遗传聚类分析功能，可以直接生成微生物样品的遗传聚类图，从而确认微生物亲缘关系；有效追踪追踪新发菌株的来源并且可以鉴定特定区域内微生物种群的变化；主成分分析功能，可以为用户更好的总结数据，提供强有力的工具支持； 40.台式MALDI-TOF微生物质谱鉴定仪：1台，包含激光器、离子源、检测器、飞行管、真空系统和靶板； 41.数据库及软件：包含微生物临床和科研数据库，微生物采集与分析软件，IVD版本软件； 42.数据处理系统：Windows10以上操作系统，四核处理器，16GB内存，1TB硬盘，DVD刻录光驱，液晶显示屏，条码扫描器1套，激光打印机（选配）； 43.标本板：分体式标本板，96孔，2块可重复性使用标本板（靶托），10个分体式标本板（靶面）； 44.UPS（选配），3KVA，延时时间2-3小时； 45.可提供质谱样本预处理试剂（包含基质及前处理试剂）及基质试剂盒（液态基质）； 46.质谱鉴定校准品：稳定的多肽混合物，校准至少能保持24小时，仪器自动校准一次性载入至少5个峰以上；取得注册证； 47.可提供一次性分体式标本板，96孔，无需清洗，避免交叉污染，表面特殊工艺处理，高通量，低成本；同时也可提供重复使用标本板；操作者可根据个人习惯选择校准位点；有可扫描条码，满足可追溯性； |
| 尿液分析仪 | 1.扩展功能：所有设备都能连接成全自动尿液分析流水线，且单模块设备为一体机产品，即可以检测干化学又可以检测有形成分，数量可扩展，最多4模块； 2.系统组成：尿液分析模块、预存盘与回收盘模块、储物柜、软件系统组成； 3.检测项目：干化学检测参数≥14项，尿有形成分自动识别≥22项，具备浊度、颜色、比重、电导率、渗透压检测功能； 4.测试原理：有形成分采用流式图像技术（无需高、低倍镜转换）；干化学采用多波长光电比色法； 5.采图量：≥2400幅/样本； 6.测试速度：单模块综合测速≥110测试/小时，有形成分检测确保恒速； 7.样本存储量：≥60个样本，且样本位可拓展，拓展位≥500个，利于大批量标本准备； 8.样本量：≤3.5mL非离心尿，吸入量≤2.5mL； 9.数据存储量：≥15万条数据，可在需要时查询，断电后存储数据不丢失； 10.试纸仓容量：≥200条试纸； 11.试纸机载稳定性：≥3天，具有试纸仓内部温湿度监测功能，超出设定范围后报警； 12.废条仓最大容量：≥400条试纸； 13.样本处理方式：无需离心，无需染色； 14.识别率：红细胞≥90%，白细胞≥90%，管型≥90%； 15.临床报告方式：报告单可同时打印干化学及尿有形成分检测结果，并可显示有形成分真实图像； 16.临床信息：可提供红细胞形态提示信息、正常红细胞百分比信息、尿培养提示信息、镜检提示信息； 17.门控功能：若选择干化学模式，当干化学结果异常时，仪器可自动检测有形成分； 18.数据接口：双向通讯接口，支持网口LIS和串口LIS； 19.软件系统：提供中文报告软件系统； 20.操作界面：全中文显示操作界面，并具有多种语言转换的功能； 21.干化学试纸条可抗VC干扰，VC项目灵活选择，设备配套试纸条室温保存有效期≥2年； 22.配置：配备品牌电脑，配置要求intel i7 8700K、≥32GB内存、≥256G固态硬盘+1T机械硬盘、≥21英寸显示器，Windows 10操作系统； 23.条码阅读器：条码阅读器1个以上； 24.质控要求：可提供经NMPA注册的与使用仪器同品牌的原厂配套的高、中、低三个水平质控品，可用于14项干化学分析项目和红细胞、白细胞、结晶、管型有形成分分析项目的质量控制，确保检测结果准确可信； |
| 全自动血液分析仪 | 1.全自动血液分析仪需包含血细胞分析及计数、白细胞分类、有核红细胞检测、网织红细胞检测、体液细胞检测、C-反应蛋白等检测项目； 2.全自动血液分析仪检测速度要求：全血细胞计数+五分类检测速度≥110个样本/小时； 3.全自动血液分析仪可同时开展CRP检测并且CRP或SAA检测速度≥100个样本/小时； 4.一次进样即可实现血常规、CRP项目检测； 5.单机检测速度需满足：CBC＋DIFF＋NRBC≥110样本/小时； 6.用血量：末梢全血模式（非预稀释）检测CD+CRP用血量≤40μl； 7.检测方法及原理：半导体激光法、鞘流阻抗法、核酸荧光染色法、流式细胞技术； 8.具有全自动体液（含胸水、腹水、脑脊液、滑膜液等体液）细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能，并能出具报告参数且体液模式报告检测参数≥7项； 9.具有低值白细胞检测功能，如遇白细胞低值时自动增加计数颗粒数量，无需额外消耗试剂； 10.血液分析线性范围（静脉血）：白细胞：（0-500）×10⁹/L，红细胞：（0-8.6）×10¹²/L，血小板：（0-5000）×10⁹/L； 11.具备同品牌的三个不同浓度水平的体液质控品； 12.提供原厂校准品及校准品溯源报告，具备RET校准品以注册证为准； 13.为减少更换稀释液的次数，需提供浓缩稀释系统对稀释液进行稀释，且该浓缩稀释液需获得食药监部门审； 14.CRP分析原理为免疫散射速率法； |
| 全自动凝血分析仪 | 1.检测方法：凝固法、发色底物法、免疫比浊法，其中凝固法检测采用磁珠法，以消除黄疸、溶血、脂肪、乳糜等的干扰； 2.试剂位置：同时在线≥45个，具备冷藏功能； 3.进样类型：抽屉式存放； 4. 样品位置：同时在线≥80个； 5.纤维蛋白原检测：具有Clauss法，检测范围可达0.15-18g/L； 6.配套试剂：具有同品牌的凝血6项配套试剂（PT、APTT、FIB、TT、DD、FDP）； 7.急诊位置：随时插入急诊标本，立即优先处理，不干扰进行中的检测，急诊位≥80个； 8.检测速度：PT检测速度≥200T/H； 9.位置识别：样品和试剂任意放置，相同试剂能放置多瓶，样品和试剂自动识别功能； 10.定标系统：有厂家预定标功能，无需校准； 11. D-D对于类风湿因子的抗性水平≥1000 IU/mL。 |
| - 冷冻切片 | 1.采用步进电机进样可使切片以不大于0.5微米步进； 2.切片厚度范围：1～100μm； 3.切片设定值：1～5μm 以不大于0.5μm递进；5～20μm 以不大于1μm递进；20～60μm 以不大于5μm递进；60～100μm 以不大于10μm递进； 4.修块厚度1～600微米； 5.样品头垂直行程≥59mm； 6.样品总进样距离≥25mm； 7.可切最大样本尺寸≥55x80毫米； 8.配备双压缩机制冷系统，且可同时工作； 9.独立的样本头制冷系统温度范围可选-10℃～50℃； 10.快速冷冻架最低温度≤-42℃； 11.快速冷冻架制冷点数量≥17个； 12.速冻架半导体制冷点≥2个； 13.样品电动粗进两种速度：快速0.9mm/s，慢速0.3mm/s，以不大于20μm递进； 14.具有样本回缩功能，样品回缩≥20um并且可以关闭； 15.样品定位：8°（x,y轴），样品托可360°旋转； 16.除霜程序可选手动、自动并可编程； 17.可单独对快速冷冻架进行手动除霜； 18.可单独对样品本头进行手动化霜功能； 19.具有半摇滚切片模式，即（rock模式）； 20.手轮具有最高位和最低位锁定功能； 21.具有无臭氧紫外线（UVC）消毒系统，消毒时间可选； 22.机箱表面应有抗菌纳米银表面涂层； 23.刀架可左右移动； 24.具备独立的的空气循环系统； 25.控制板可锁定； 26.操作控制面板应有符号标识按键控制功能无需多级菜单滚动搜索； 27.切片机整体应完全置于冷冻箱体内； 28.可窄刀宽刀共用一个刀架； 29.配置要求：1台主机、1套双压缩机、1个紫外杀毒灯管、1套宽刀窄刀刀架、1套工具、1份说明书、5个样品头、1份冷冻包埋剂； |
| 全封闭式组织脱水机 | 1.显示屏：内置全中文彩色触摸显示屏≥11英寸，屏幕角度调节档位≥3档；主界面以动画方式显示脱水程序、步骤详情和进度、试剂布局； 2.操作台面：采用大理石材质，光滑易清洁，耐二甲苯擦拭； 3.灯光提示：设备机身正面具有运行状态灯光提示功能，颜色≥3种； 4.组织缸开关盖方式：开关盖方式≥2种，必须采用电子锁的方式进行锁定，配置双重锁定方式； 5.组织缸容量及样本篮：单次单个组织缸可容纳≥300个组织包埋盒需配置≥2种规格的方形不锈钢样本篮； 6.组织缸盖：缸盖表面光滑，具有铁氟龙涂层；具有缸盖加热功能，温度在室温—70℃范围内可调； 7.组织缸的结构：底部光滑无凸起，清洁无死角； 8.液位监测：单个组织缸内具有≥3个液位传感器；组织缸液位≥2档可调，可在一篮和两篮液位之间进行切换，匹配不同的试剂量，便于减少试剂用量； 9.传感器类型：组织缸传感器采用非光学液位传感器，降低传感器故障率，保证组织安全； 10.石蜡缸结构：采用无需借助外物即可拔插的抽屉式结构；并排位于组织缸正下方，便于石蜡排放； 11.石蜡缸：脱水机内置石蜡缸数量≥4个，其中3个反应石蜡缸≥4 L，1个备用蜡缸≥5.3 L； 12.石蜡自动轮换：石蜡可根据顺序进行自动轮换，并可从备用石蜡缸中补充新鲜石蜡； 13.石蜡纯化：具有石蜡纯化功能，有效提高石蜡使用寿命； 14.试剂瓶：脱水机内置试剂瓶数量≥13个，单个试剂瓶容量≥5 L；试剂瓶身液位刻度≥3档； 15.试剂瓶结构：采用无需借助外物即可拔插的抽插式设计； 16.试剂瓶区域设计：透明仓门设计、蓝光照射设计，方便观察液位； 17.试剂瓶到位检测：试剂瓶具有位置检测，确保放置到位，主页面可直观显示试剂瓶到位情况； 18.试剂瓶安装异常提示：试剂瓶可绑定放置位置，当试剂瓶放错时，主页面弹窗提醒； 19.酒精浓度监测：具有试剂浓度检测传感器，可以实时监测酒精浓度，并显示在主页面上，浓度检测范围在0-100%； 20.试剂温度：脱水试剂温度范围为室温-65°C可调，精度±1℃；石蜡应设置安全最低温度具有≥50℃，最高可达75℃； 21.一键换液：机身具有单独的试剂抽、排液口，可轻松进行一键自动化完成试剂的更换，试剂抽排液后自动运行管路清洗，降低试剂污染； 22.废液收集装置：数量≥2个，可分别收集废液、废蜡； 23.流体控制系统：特殊陶瓷材料制作多向旋转阀，抗石蜡凝结，避免避免管道堵塞； 24.用户交互：主页面直观显示试剂试剂瓶位置、脱水步骤详情和进度，可设置≥4个快捷程序； 25.试剂组别：试剂不同组别可设置不同的颜色，可设置颜色≥6种； 26.试剂质控：多维度监测试剂状态，可针对≥3种维度设置阈值，包括但不限于包埋盒数量、试剂使用次数、试剂浓度； 27.脱水程序：用户可自由编辑脱水程序，可存储脱水程序数量≥80个，每个程序步骤最多可设置≥13步； 28.辅助脱水功能：≥5种，包括但不限于常压、加压、真空、加压和真空交替、搅拌功能等；搅拌间隔可设置0-60分钟； 29.一键抽排液：可一键抽排液任意脱水试剂； 30.清洗程序：≥3种，且清洗完必须具备自动进行烘干功能； 31.本机报警：具有≥2种报警方式，包括但不限于灯光、声音、文字等方式； 32.远程监控：方式≥2种，可通过手机、电脑远程监控设备状态，包括但不限于网页、微信小程序等方式； 33.远程报警：推送方式≥2种，包括但不限于短信、邮件、电话等，推送报警信息和维修指引； 34.断电记忆保护：在断电时可自动记忆当前运行步骤，在电源恢复后，系统自动运行剩余步骤时间； 35.程序自检：每次程序运行前设备自动进行自检，并以弹窗形式提示自检详情和进度，自检通过后，自动运行所选脱水程序； 36.部件监控功能：设备应具有≥4种监控功能，包括但不限于压力监控、温度监控、流量监控、元器件监控； |